## Cenová ponuka a špecifikácia
Príloha č. 1 - Cenová ponuka a technická špecifikácia Elektrokoagulačných prístrojov
Názov verejného obstarávania: |  | Elektrokoagulačný prístroj - prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Obchodný názov: |  | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín |  |  |  |  | Obchodné meno: |  | [•] doplniť
Sídlo: |  | Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín |  |  |  |  | Sídlo: |  | [•]
IČO: |  | 00634905 |  |  |  |  | IČO: |  | [•]
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa: |  | PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng. |  |  |  |  | Platca DPH: |  | [•]
E-mail: |  | mintal@donsp.sk |  |  |  |  | Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať: |  | [•]
| Predmet plnenia - prístroj |  | Obchodný názov prístroja |  | Počet ks | Cena v EUR bez DPH |  | DPH | Cena v EUR s DPH
| Elektrokoagulačný prístroj pre ortopedicko - traumatologické oddelenie + príslušenstvo |  | * |  | 1 |  |  | 20% | 0
P.č. | Technická špecifikácia prístroja (opis) |  |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
1. | Nominálny výkon min. 300 Watt (W)
2. | 2 monopolárne a 1 bipolárny vstup
3. | Nastavovanie výkonu priamo z operačného poľa
4. | Možnosť zákrokov vo vodnom prostredí
5. | Autotestovanie, hlásenie chýb akusticky aj na displeji
6. | Automatické rozpoznanie pripojených akcesorií
7. | Trvalé monitorovanie pacientovej neutrálnej elektródy
8. | Možnosť pripojenia nožného spínača
9. | Dotykový LCD displej
Ďalšie požiadavky, ktorú budú súčasťou dodania:
10. | Ručný spínač - monopolárny, bipolárny alebo kombinovaný
11. | Neutrálna elektróda jednorázová - min. počet 50 ks
12. | Kábel k neutrálnej elektróde - min. 1 ks
13. | Koagulačné pero - min. 1 ks (+ koncovka nožík)
14. | Bipolárna pinzeta - min. 1 ks
15. | Bipolárny kábel - min. 1 ks
| Predmet plnenia - prístroj |  | Obchodný názov prístroja |  | Počet ks | Cena v EUR bez DPH |  | DPH | Cena v EUR s DPH
| Elektrokoagulačný prístroj pre gynekologické oddelenie (operačná sála) + príslušenstvo |  | * |  | 1 |  |  | 20% | 0
P.č. | Technická špecifikácia prístroja (opis) |  |  | Áno | Nie | Poznámka (konkrétny parameter)
1. | Nominálny výkon min. 400 Watt (W)
2. | 2 monopolárne a 2 bipolárne vstupy
3. | Nastavovanie výkonu priamo z operačného poľa
4. | Výber z viacerých monžností mnopolárnej a bipolárnej koagulácie
5. | Autotestovanie, hlásenie chýb akusticky aj na displeji
6. | Automatické rozpoznanie pripojených akcesorií
7. | Trvalé monitorovanie pacientovej neutrálnej elektródy
8. | 2 pripojiteľné nožné spínače
9. | Možnosť pripojiť bipolárny resektoskop
10. | Dotykový LCD displej
Ďalšie požiadavky, ktorú budú súčasťou dodania:
11. | Nožný spínač - monopolárny, bipolárny alebo kombinovaný
12. | Neutrálna elektróda jednorázová - min. počet 50 ks
13. | Kábel k neutrálnej elektróde - min. 1 ks
14. | Koagulačné pero - min. 1 ks (+ nožík a gulička po 1 ks)
15. | Bipolárna pinzeta - min. 1 ks
16. | Bipolárny kábel - min. 1 ks
Celková cenová ponuka pre účel hodnotenia predmetu zákazky v EUR bez DPH |  | 0
Celková cenová ponuka pre účel hodnotenia predmetu zákazky v EUR s DPH |  | 0
Vysvetlenie:
* uchádzač do ponuky uvedie presné obchodné označenie, model a výrobcu | [7 empty] | V [•] dňa [•]
konateľ a pečiatka